一次性使用心电电极技术参数

1、交流阻抗

至少12对胶对胶连接的的电极对，在10Hz、不超过100μA（峰-峰）的外加电流下，其阻抗平均值应不超过2 kΩ。每一单独的胶对胶电极对的阻抗应不超过3 kΩ。

2、直流失调电压

一对胶对胶连接的电极对经1 min的稳定期后，出现的失调电压应不大于100 mV。

3、复合失调不稳定性和内部噪声

一对胶对胶连接的电极对经1 min的稳定期后，在0.15 Hz-100 Hz的频带（一阶倾响）下产生的电压，在随后5 min内应不大于150 μV（峰-峰）。

★4、 尺寸：22\*32mm，误差±10%。

★5、可配套本院肿瘤内分泌科周围神经检测仪使用，可确保检测波形及数据结果准确性。

本院在用周围神经检测仪机型 浙江远翔FJY-501

6、拥有医疗产品注册证