## 耗材参数确认表
凤台县人民医院科室医用耗材参数确认表
科室： | ICU
序号 | 医用耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价
1 | 空心纤维透析滤过器 | 最大滤出液流速：有效血流量的20％； 推荐血流量范围（ml／min）：100-350； 最大跨膜压（TMP）：600； 血室压力降ΔP（mmHg）:23/45/56/79; 透析液室压力降ΔP（mmHg）:12; 有效膜面积（㎡）:1.4; 纤维数量:9216; 内径（μm）:220; 壁厚（μm）:35; 有效纤维长度（cm）:23; 平均孔径（nm）:3.1; 超滤率（ml／h／mmHg） (TMP=600mmHg):5.5/8.5/11/13; 血液预冲量（ml） 血液／滤过液 ΔP血室压力降，Hct．45％:100/210 45mmHg(Qg=200mL/min) | 套 | 12 | 适用于费森尤斯连续性血液净化设备， 设备型号：multi(Version multiFiItrate PRO) | 360 | 4320
2 | 血液净化用管路附件 | 产品组成：保护套、接头、PVC管路 最大正压：1.0bar 最大负压：-0.8bar 最低流量：50ml／min 最大流量：600ml／mln 灭菌方式：环氧乙烷灭菌 连接血管通路的接头和（或）连接辅助部件的接头应符合GB／T1962.1-2015标准的要求。 有效期不少于3年。 | 套 | 24 |  | 246 | 5904
3 | 持续性血液净化管路 | 产品组成：滤过液管路系统、透析液管路系统、置换液管路系统 血路容量（mL）：116； 带有一体型的传感器保护器（最大压力500mmHg）； 血路泵管：在预定的入口压力范围内0～33.3kPa（0～250mmHg），流量相对偏差不应超过10%；使用寿命应不小于72小时。 有效期不少于3年。 结构密合性：体外循环血路（液袋除外）应能承受1.5倍于生产厂规定的最大正压（500mmHg）和1.5倍于生产厂规定的最大负压（-300mmHg），1.5倍负压如超出93.3kPa（700mmHg）。 | 套 | 12 |  | 1300 | 15600
4 | 透析用废液袋 | 容量10L，充气密闭后20秒内压力下降不得超过20mmHg，非接触式的管路夹，6%鲁尔接头。 | 套 | 12 |  | 120 | 1440
合计 | [6 empty] | 27264

## 耗材参数确认表 (2)
凤台县人民医院科室医用耗材参数确认表
科室：
序号 | 医用耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 气管切开插管套件 | 双腔，各型号 | 套 | 10 |  | 729.6 | 7296
2 | 一次性使用血液灌流器 | 330ml | 套 | 20 |  | 1700 | 34000
3 | 一次性使用气管插管 | 各型号 | 支 | 24 |  | 22.4 | 537.6
4 | 一次性使用麻醉呼吸机管路 | 呼吸管路 成人1.8m波纹管型双积水杯 | 套 | 100 |  | 54.4 | 5440
5 | 一次性使用气管插管固定器 | 左右型 | 个 | 400 |  | 15 | 6000
签名： | 花浩然/张传良 |  | 时间： | 2024.11.7